环刚度试验机技术参数要求：

## 功能总述

微机控制电子式环刚度试验机具有结构紧凑、简单易用等特点，采用高精度滚珠丝杆加载，具有很高的刚性和良好的线性运动特性。最大载荷可到100 kN，该系列试验机主要用于大直径环形截面的塑料管材环刚度的测定，也可以对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。

## 满足相关标准

##### 试验机标准：电子万能试验机GB/T 16491-2008

##### 满足的试验方法标准：GB/T 228.1-2010

##### 满足的试验方法标准: GB/T 50081-2002

##### 满足的试验方法标准: GB/T 9647-2015

## 技术指标

| 最大试验力 | 100kN |
| --- | --- |
| 试验机级别 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%～100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 试验力分辨力 | 1/500000FS |
| 采样频率不小于 | 100Hz |
| 横梁位移示值相对误差 | ±0.50%以内 |
| 位移分辨力 | 0.025μm |
| 横梁速度调节范围 | 0.001～500 mm/min |
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±0.5%以内 / 设定值的±1%以内 |
| 有效试验宽度 | 1200mm |
| 横梁最大行程（无夹具） | 2000mm |
| 环刚度内径测量范围 | 200-2000mm |
| 压板尺寸不小于 | 上压板：1100x500x30mm，下压板：1100x500x30mm |

# 设备供货范围

| 序号 | 部件名称 | 型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 主机框架、高精度滚珠丝杠 |
| 2 | 传动系统 | 进口减速电机、进口伺服电机及伺服器 |
| 3 | 测控系统 | 采样频率不小于100Hz分辨力不小于50万码 |
| 4 | 力传感器 | 美国进口力传感器 |
| 5 | 电脑 | 品牌电脑（含主机、显示器、键盘鼠标、电脑桌） |
| 6 | 软件 | 中英文版软件 |
| 7 | 环刚度内径测量装置及压板 | 测量管径范围：Φ200-φ2000mm |
| 8 | 压缩夹具 | 上下压板一套 |
| 9 | 随机工具 | 设备专用 |

备注：电脑和软件单独报价

## 售后服务

##### 1、设备质保期为在现场功能考核合格后两年，质保期内提供免费维修及技术支持服务。

##### 2、公司在南京设有办事处，有2名以上专业维修工程师。

##### 3、1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，24小时内到达用户现场，排除故障。保修期内，设备及附件由于质量问题而不能正常工作时，设备制造方必须在一天内到达用户现场免费修理或更换零部件。

##### 4、软件升级后，主动对该设备的软件进行免费升级（在用户同意的情况下）。用户对软件的操作便利性有疑义时，经商讨后免费提供升级修改。

# 设备交货期：合同签订生效后45个工作日。