多功能食品安全快速检测仪技术参数

基本功能：

可用于水果蔬菜、农副产品、日常食品、海产品及其制品、牛奶等食品中的数十项物质进行定量分析，并可以通过其分析模块扩展检测功能。可检测项目应包括而不限于：安赛蜜、氨基酸态氮、丙二醛、茶多酚、蛋白质、碘、吊白块、二氧化硫、氟化物、脯氨酸、镉、铬、工业火碱、谷氨酸钠、果糖、果糖及葡萄糖、过氧化苯甲酰、过氧化值、甲醇、甲醛、亮蓝、硫氰酸钠、硫酸铝钾、硫酸镁、罗丹明B、尿素、柠檬黄、农药残留、硼砂、铅、羟甲基糠醛、日落黄、山梨酸（山梨酸钾）、砷、食用油表面活性剂、食用油酸价、双氧水、糖精钠、甜蜜素、苋菜红、硝酸盐、溴酸钾、亚硝酸盐、胭脂红、乙醇、余氯、蔗糖、芝麻油纯度、总酸、组胺等50项标准配置。

主要技术参数：

☆1.采用会聚式钨灯，凹面平场全息光栅，CCD检测器组成的全固态分光系统。

☆2．扫描速度快，瞬间连续测量完成全光谱段。操作软件可提供平均采集选项, 用户可根据需要选择使用平均采集功能, 并可以在一定范围内任意选择平均采集的次数，这样提高检测结果的准确性。

☆ 3．采用后分光设计，检测时样品仓不需要进行遮光处理。

☆ 4.多通道样品池由电机驱动，进行直线运动。通过闭环回路自动控制进样，定位准确，消除定位误差引起的检测偏差。

☆5.仪器6个检测通道均位于分光光度检测光路中，每个通道均可进行全光谱的扫描。用户在测量前对所有6个通道信息进行配置，放入相应样品后，仪器能够自动对每个通道进行检测，然后输出结果，整个过程完全自动化，不需要人工进行样品通道的切换。

☆6.仪器具有单项目多样品及多项目同时测试两种模式。可以针对同一个检测项目，同时进行最多6个样品的检测。也可以针对不同通道，设置不同的检测项目及样品，并同时检测，输出检测结果。

7.检测结果可以保存到本地数据库，也可上传到监管系统进行数据的统计和分析。

8.大容量内置存储器可保存数十万条检测数据。同时，检测数据可以通过内置微型打印机随时打印。

☆9.仪器采用10寸大屏幕彩色液晶显示器，触摸操作，完全可视化的软件指引式操作，极大的方便了用户使用，提升检测效率。

10.仪器内置工业级电脑，提供了多种外置接口，可以扩展多种外置设备，来增强仪器的功能。

11.仪器所有外置接口均位于仪器正面，方便操作，并配置保护盖。

☆12．分光器件：凹面平场全息光栅

☆13．测定方式：	食品质量分析，光谱扫描，定量测定，时间扫描；

☆14．通道数：   6通道自动切换

☆15．检测器	： 3648像素CCD

☆16．显示：	10寸彩色液晶显示器

☆17．输入：  触摸屏操作，可外接键盘和鼠标操作

18．波长范围：	400nm～800nm连续光谱；

19．光谱带宽：	1nm；

20．波长示值误差：±1.0nm；

21．波长重复性：	≤0.1nm；

22．基线平直度：	±0.005Abs；

23．噪声：	≤0.5%τ；

24．漂移：	≤0.5%τ/30min；

25．杂散光：	±1.0 %τ（420nm）；

26．透射比示值误差：	±1.0%τ；

27．透射比重复性：	≤±0.5 %τ；

28．测量部件：	比色皿

☆29．打印机：内置热敏打印机，可外接通用打印机；

30．电源：	220V AC

☆31．通讯接口：USB接口，以太网口，标准RS-232。可通过网线和无线的方式连入Internet/局域网；

☆32．数据输出：支持U盘等外接存储器

33．辅助功能：具有视频播放功能，方便播放教学视频。

☆34．存储：配置8G以上固态硬盘。

☆35．仪器升级：通过更新软件方式升级项目及功能。