附件1：微机控制电子拉力试验机

一、设备主要功能及配置

主要功能： 用于电线电缆PVC、PE、PP、橡胶材料的拉力试验，能测得材料的拉伸应力－应变曲线，得到断裂伸长率和抗张强度，从而求得描述该材料力学行为的基本物理量，作为材料使用和制品设计的依据。

设备覆盖方法标准及产品标准：GB∕T 2951.11-2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》

配置：主机、引伸计、夹具、联想电脑及测量软件、HP A4黑白打印机，以上配置需分别报价。

二、设备主要技术参数

2.1载荷范围：500N；

2.2准确度：0.5级；

2.3 拉伸/压缩传感器：载荷500N；

载荷精度：优于或等于读数的±0.5%；

2.4应变精度：优于或等于读数的±0.5%；

2.5最小试验速度：0.001mm/min；

2.6最大试验速度：500mm/min；

2.7速度精度：设定速度的±0.5%；

2.8位移精度：读数的0.5%；

2.9位移分辨率：0.04μm；

2.10采样速率：不低于1000Hz/单通道；

2.11横梁运行空间：不低于900mm。

2.12设备总高度1.6-1.7m之间。

三、设备主要构成部分

3.1试验机本体：双立柱结构，电气和传动一体式；

3.1.1底座采用铸铁、机架为门式结构、横梁采用钢件；

3.1.2有全面变速控制的数字化横梁驱动系统；

3.1.3高强度光杠固定上横梁和工作台面；

3.1.4集成化数字闭环控制和数据采集的电子设备；

3.2引伸计：大变形测量装置使用于橡塑材料规则试样实时形变测量；

3.3夹具

3.3.1气动双面平推夹具1套，配置适用于橡塑材料空心管状样品的夹面1组，适用于哑铃片的夹面1组；

3.3.2配置适用于橡塑材料片状样品的双偏心轮夹具一套；

3.3.3夹具应保证可用于标称直径6mm及以下的管状试样和哑铃试样；

3.3.4夹具应保证在试验过程中试样不打滑；

3.3.5夹具气源：小型压缩空气机，带有气体除油除水装置。

3.4微机配置及软件系统

3.4.1 联想电脑一套最低配置为：四核处理器、主频3.5GHz及以上、硬盘500G以上、内存4G以上、19寸液晶显示器；

3.4.2 HP A4黑白打印机一台

3.4.3 拉力试验测量软件一套，软件系统应有如下功能：

a简体中文应用软件，具有中文显示帮助功能；

b开放式编程，客户可以根据自己的需要设计试验标准；

c具有数据查询功能，曲线分析功能，自定义参数单位功能；

d用户可以编辑报告格式，生成各种个性化的试验报告；

e软件具有数据串口通讯功能，能采集串口数据，能实现扩展通道的数据实时采集、显示并处理。

f带有软件程序备份光盘；

四、投标文件组成

4.1投标文件须说明设备功能和精度；

4.2投标文件须说明设备配置及主要部件材质/品牌/型号；

4.3投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

4.4投标文件须提供试验系统的多角度图片（最好是实物图片）；

4.5投标方有义务提供关于设备的其他信息，便于招标方了解投标设备；

4.6投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

五、需提供的文件资料

5.1产品操作说明书、维护说明书（两份）；

5.2中文版本软件说明书（两份）；

5.3传感器、引伸计校准证书；

5.4产品质量保证书；

- 5.5提供设备组件安装、维护保养操作工具。

六、违约责任

投标方没有对投标仪器性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

七、交货与验收

7.1供货周期为合同生效后30天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

7.2安装产品、调试产品、协助计量设备；

7.3对照投标文件和合同及附件验收设备功能符合性；

7.4专业的第三方计量机构进行检定结论作为验收依据。

八、付款和售后服务

8.1预付款，验收合格后一次性付清全款；

8.2免费培训操作员，培训内容包括：机械原理、机械部件功能、试验标准、试验操作、常见故障处理等；

8.3质保一年，质保期内制造原因产生的质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

8.4仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定.终身提供相关服务，软件免费升级。

8.5仪器出现异常情况，供应商得到通知后24小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。