旋转蒸发仪技术参数

旋转蒸发仪是专门用于标准蒸馏、结晶、产物浓缩、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离，也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理。

一、产品来源：进口

二、详细技术参数：

1、转速：20–280 rpm，蒸发瓶容量：50 – 5000 ml；

2、5L水浴油浴一体锅，加热功率≥1300W；温度：≥210℃，控温精度：± 1℃；

3、垂直式冷凝器，冷凝面积不小于1200cm2；

4、分体式水浴锅设计，水浴锅移动清洗方便，有过温保护装置及防干烧功能；

5、蒸气管密封垫采用PTFE材料，寿命长，密封好，耐腐蚀；

6、蒸发瓶采用快速连接，蒸发管具有快速拆卸功能，易于清洗；

7、快速电动升降，带有最低位置锁止装置，防止下降时磕坏蒸汽导管或蒸发瓶，断电时自动提升蒸发瓶；

8、带有干燥模式，可以实现正反转，用于粉末或流动性不太好等样品的干燥；

9、真空控制器内置放气阀和气囊，断电时可以自动放气，并可以保持PTFE干燥；

10、具有定时真空和动态蒸发模式，无需等待水浴温度到达设定值便可启动蒸发程序，节约工作时间；

11、变频控制无油隔膜真空泵，泵速度可调，保证无滞后效应；隔膜振幅可控，确保精确和稳定的真空度（与真空控制器联接）；工作时泵头无需频繁启动，噪音极低，隔膜使用寿命长；

12、抽速：1.7m3/h，极限真空度：≤5mbar，噪声低于55db(A)，表面温度小于35℃；

13、泵和控制器可以独立安装使用，可扩展实验室其他方面的应用，带便携式把手方便提携；

14、冷凝器和接受瓶具有一定的防爆功能；

15、冷凝水循环机泵压不小于0.2bar，流速不小于2.5 l/min；

16、冷凝水循环机制冷功率：不小于0.225kw@20℃ (20℃时不小于225瓦) 。

三、主要配置：

- 电动升降、直立式冷凝器旋转蒸发仪主机一台，含5L水油两用水浴锅一台；

- 与主机同品牌变频隔膜泵一台、控制器一套，冷凝水循环机一台；

- 配主机同品牌原装进口2L蒸发瓶一个。

备注：以上配置需分别报价

四、质保时间要求：一年以上 ，旋转蒸发仪供货期2个月