可程式低温试验箱技术参数

一、用途

该系统主要用于食品、试剂等需要在超低温情况下保存。该仪器能在较短时间内将内部环境降低至-50℃。保证控温环境符合标准要求。

二、 技术指标

1、工作条件

工作电压：220V±10%；50Hz

工作场所适应温度：0-40℃

工作场所适应湿度：20%-80%

2、整机功能

2.1玻璃视窗可在试验中进行试验品观察使用，视窗具防汗电热器装置可防止结露，及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。

2.2箱门双层隔绝，气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。

2.3箱体内胆需不锈钢内胆及防蒸汽、防锈蚀焊接。

2.4内部安装有灯用于光照，开关安装在仪器外壁。滴水槽需暗藏于门下。

2.5防噪音系统:箱体采用双层隔离，减低试验箱的噪音。使整体设备处于亚静音状态（30—45db）。

2.6 送风循环系统:应能确保试验箱即使在热量轻微过量时也可精确地控制箱内的参数，强劲而又敏感的排风系统可迅速改变试验箱内的空气和样品的温度。

2.7制冷系统：箱内的温度可精确的控制到（-60℃～100℃）试验范围内任何的温度。

2.8采取必备安全保护装置；

2.9内部采用不锈钢可调整置物架轨道2组

2.10仪器底部安装移动（定位）轮四只

3、设备参数：

温度范围：-60～+100℃；

温度控制稳定度：±0.5℃；

温度分布均匀度：≤±2℃

升温时间：-60℃～100℃ 约45 min

★ 降温时间：常温～-60℃ 约60 min

三、配置要求：

1 主机      1台

2 不锈钢SUS#304方型钢板置物架2片

四、文件：提供详细的操作手册、详细的装箱单和附件细目。

五、交货期：合同正式签约后1个月内交货。交货地点：用户使用场所。

六、售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内派维修人员到达用户现场维修。

七、培训：免费提供该仪器设备的现场培训。