附件:500W火焰燃烧试验仪设备采购要求

- 检测样品范围

用于电气材料着火危险试验。

- 功能要求

1．适用于电气材料着火危险试验。

2．仪器准确性好、精密度高、稳定可靠。

3．仪器使用寿命长，运行成本低。

4．仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

5. 投标人必须提供正版印刷的产品样本资料（包括技术规格）以确保投标技术指标的真实性。

- 技术性能指标

1全套设备应至少包括符合GB/T5169.7-2001电工电子产品着火危险试验规定的燃烧试验设备、PLC及人机界面、校准装置、燃气控制装置等。

2试验设备包括燃烧箱、试样夹、燃烧器组成。

* 2.1 燃烧试验箱测试箱体体积大于0.75立方米，箱体内壁为黑色。

* 2.2 超大型透明观测窗，便于充分观测试样燃烧状态，同时安装两个操作孔装置，可便捷操作测试。

2.3 燃烧器角度可0、20、45度便捷调节，满足各个标准需要。

2.4 本生灯燃烧器装置，筒身长度为100mm±10mm，内径9.5mm±0.3mm，满足ASTM D5025-2005标准要求。

* 2.5 试样夹可电动调节，自动匀速升降试样夹高度，使得试样在测试中同燃烧器距离自动保持为10mm距离。

2.6 测试箱顶部安装排烟风机，可排除燃烧烟雾。

* 3  PLC及人机界面，包含测试标准程式，可使用单键计时方式，记录续燃时间和阴燃时间。

4  燃气控制装置包含转子流量计、压力表、精密减压阀及球阀。

* 4.1转子流量计，量程为0-1200ml/min，精度为1.5级，投标文件需提供省级计量报告证明。

4.2 压力表，量程为0-200Kpa。

* 4.3 提供进口DWYER或其他同等品牌U型水柱压力计，可测量200mm水柱背压装置。

* 4.4 进口美国FISHER、德国沃德、日本伊藤或其他同等品牌减压阀，出口调节精度为±3pa。

4.5 进口OMEGA 0.5mm直径热电偶及铜锤1套，配备温度显示装置，可计量燃烧器火焰温度。

4.6 投标文件需包含AUTOCAD图纸，对以上机械结构进行详细说明。

- 必须满足的标准

GB/T5169.7-2001电工电子产品着火危险试验规定的燃烧试验

UL94-2013 5VA、5VB的垂直燃烧测试方法

- 配置清单

1  主机1套

2  标准水平试样夹1个

3  标准垂直试样夹1个

4  棉花托架1个

4  本生灯1个

5  人机界面及PLC 1套

6  精密减压阀1个

7  转子流量计及计量报告1套

8  压力表1个

9  球阀1个

10 U型压力水柱1个

11 验收计量报告1套

- 售后服务及其他

1.保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起三年。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术培训：培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5.供货周期3个月内。

6.近5年内至少有3家以上该类产品的销售业绩（且使用良好，需提供具体客户合同和联系信息。