低温闭口闪点测定仪招标技术要求

一、设备的主要用途、功能及特点

低温闭口闪点测定仪主要用于农药、化工样品（特别是闪点值低的样品）的闪点测定。

二、技术参数及指标（加*项必须满足，否则视为废标）

1、整机性能满足：GB/T 21615-2008 危险品易燃液体闭杯闪点试验方法、NY/T 1860.11-2016农药理化性质测定试验导则 第11部分：闪点。

*2、测试方法：宾斯基-马丁闭口杯法。

3、显示系统：大屏幕液晶汉字显示。

*4、测定范围：0℃～300℃。

5、检测方式：热电偶微分方式；测量精度：0.1℃。

*6、准确度：闪点≤104℃时≤±1℃；闪点＞104℃时≤±2℃。

7、制冷方式：半导体制冷；降温范围-15℃～常温。

8、升温速度：5℃/min～6℃/min或1℃/min。

9、数据存储：不少于40种样品360条测量结果。

10、点火方式：电子点火或气源点火。

11、打印方式：热敏微型打印输出。

12、功率：不高于800W。

13、自动开盖点火，自动检测闪点温度。

三、配置

1、低温闭口闪点测定仪，1台；

2、点火丝，2套；

3、热敏打印纸，2卷；

4、手册，1份。

四、售后服务要求

1、在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

2、合同签订后90天之内供货。安装：仪器到达后，在五个工作日内，由合格工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备，并在安装后，根据原厂主机及附件样本各项技术指标作验收试验。

3、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4、仪器在安装、调试通过后24个月的免费保修期。