储水式电热水器能效试验室能力提升

部分仪器设备采购

总体要求：本次仅对储水式电热水器能效试验室能力提升所需的仪器设备等进行采购，不包括测控软件和施工部分。但投标文件需要给出针对本次招标所对应的完整的技术方案，根据技术方案进行硬件配置，附件2采购设备汇总表仅供参考，投标方可根据优化方案修改配置。附件1为主要设备仪表配置清单

一、适用范围

本试验室主要为储水式电热水器试验提供稳定可靠的测试条件并采集相关测试结果，同时容纳2台电热水器进行各种标准工况和模拟使用条件下的型式试验和抽样试验，每个工位独立启动/停止，可单独设定试验模式，互不干扰。投标前须现场察看，否则不接受投标。

# 二、国内外标准

GB 21519-2008储水式电热水器能效限定值及能效等级

GB/T 20289-2006储水式电热水器

GB 4706.12-2006 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求。

三、技术要求

1、技术改造的总体要求

储水式电热水器能效测试系统始建于2009年，已正式投入使用8年，软、硬件方面均出现问题，影响正常使用。需要技改的内容主要包括以下方面：

供水系统部分：由于测试系统包括试验用水系统，水箱、管道、阀门等零部件长期与水接触，锈蚀严重，水压和流量不能同时调整到满足标准试验条件的状态，已影响正常使用。需要更换供水系统中以上零部件。

数据采集部分：系统控制和采集用计算机出现故障，重装系统后，软件无法正常控制测试系统，无法完成自动控制及数据采集和计算，只能人工采集数据并计算。热电偶也有部分破损，无法继续使用。需要针对新的操作系统重新编写程序并更换部分数据采集装置。

电气安全测试方面：在能效测试系统基础上，需要增加一些电热水器电气安全试验的安装工位、测试角及温升数据采集装置等附件来完善试验条件。

2、测试项目

可实现测试项目：热效率、24小时固有能耗系数、热水输出率、温度回差、输入功率和电流、发热等；提供储水式电热水器能效等级评定和电性能测试条件。

3、实验室规格

- 工位数量：2个

- 布置：单面挂，靠近实验室侧壁；

- 长×宽×高 ：1200mm×900mm×2000mm ；

- 材质：不锈钢架结构+涂黑色亚光漆18里板，承重500kg/工位；

- 挂钩：不锈钢（可加绝缘垫），左右可移动（间距可调），且挂钩高度适中，方便使用；

- 供水管道为PPR管道，带保温层，每工位1套阀门及接头；

- 每工位配温升测试角；

- 现场数字显示进水温度、水量、水压等参数；

- 每工位提供恒温恒压水、自来水，两种用水可以手动切换。进水管路装有数显电磁流量计、铠装热电阻、压力表（指针式和数字式）、调压阀；放水管路装有电磁阀，能自动放水；设有排水管道和排水槽；

- 每工位单独装设台位测试柜，提供10通道温度测量，配置调压器，防水配电盒，电源插座单相多功能10A+16A插座、其中1 工位另配三相接线端子、可靠接地；

- 测试架牢固；测量出水温度有符合标准要求的夹具。

4 控制参数及测量仪器

4.1 供水温度控制

控制范围：7℃～50℃

控制精度：±0.5℃

温度传感器：Pt100，变送器，分辨率0.1℃

调节器：数字式PID调节器，UT35A

4.2 供水压力控制

控制范围：0.10～0.80MPa

控制精度：±0.02MPa

压力传感器：变送器，0.5级

调节器：数字式PID调节器，UT35A

4.3 温度测量

热电偶：T型，线径0.3mm，15个/台位，欧米伽；

测量精度：-20℃～80℃±0.5℃；

等温端子：美国欧米伽SMP-MF专用插座，测量热电偶线长3000mm。

4.4 水温度测量

水温传感器：双路进水管各设置Pt100+温度变送器； 出水温度测量热电偶安装应满足GB21519标准图5的要求。

4.5水流量测量

通过安装在进水口的调压阀阀门控制排水流量满足下面要求，如果流量达不到要求，通过增大压力到满足要求。

CR<10L            按2L/min；

10＜CR≤700L      按5L/min；

70＜CR≤200L       按10L/min；

CR＞200         按5%的额定容量/min。

流量范围：至少包括0.5-20L/min；

精度：0.5级 ；

横河电磁流量计，集成到进口管道上现场显示，0.5-20L/min，显示分辨率0.01L/min， 1台/工位。

4.5 水压力测量

压力范围：0.00～0.8MPa±0.02MPa，可调；

压力传感器：0.00～1.00MPa，精度：0.02MPa；

指针式压力表：0.00～1.60MPa，精度：0.05MPa；

4.6 电参数测量

测量参数：功率、电流、电压、电能、功率因数、频率等；

测量精度：0.5级；

4.7 测试电源

变频稳压电源10kVA，爱普斯。

4.8 数据采集

5 设备及装置

5.1 供水系统装置

（1） 恒温恒压供水系统

- 供水温度7~45℃温度范围可调，控温精度±0.5℃；

- 供水系统保温水箱：容积500L，具有自动进水，自动水位控制；供水水量3m3/h；

- 供水水压0.1~0.8MPa，压力控制精度：±0.02 MPa；测试期间不排水时热水器内水压应在0.28MPa与额定压力之间保持稳定，波动在±0.05MPa范围内。

- 制冷机组：（甲方提供）。

5.2 电控柜    1台

机柜外壳及部分零件甲方提供，根据测控系统要求增加或更换部分零部件，需查看现场后确定方案。

6 数据终端及测控系统

6.1 计算机

联想商用微机（主流标配）配置：双核2.6G以上处理器，4G内存，500G硬盘、19英寸液晶显示器。

6.2 不间断电源

1kVA，1台

四、其它要求

培训：需培训至少2名工程师能独立正确操作系统。

质保时间为2年，质保期服务响应时间小于2个工作日。

交货期：合同生效之日起，20天内完成。

附件：采购设备汇总表

附件：采购设备汇总表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温水箱 | 容积300Lm3，7~45度，0.02~1.0MPa |  |  |  |
| 2 | 变频器 | FRN系列 |  |  |  |
| 3 | 变频电源盒 | 300*400*200 |  |  |  |
| 4 | 风管机 | 2HP |  |  |  |
| 5 | 控制柜 | 国标电气柜，表面喷塑 |  |  |  |
| 6 | 恒温恒压水控制表 | SRS13A |  |  |  |
| 7 | PLC | S7-1200 |  |  |  |
| 8 | 触摸屏 | 7寸彩色屏 |  |  |  |
| 9 | 水箱温度 | Pt100，A级，0~150度 |  |  |  |
| 10 | 压力变送器 | 0~1.6MPa,精度0.5级 |  |  |  |
| 11 | 进出水温度铂电阻含变送器 | Pt100，A级，0~150度 |  |  |  |
| 12 | 测试架 | 定制，304不锈钢 |  |  |  |
| 13 | 测试角 | 木制，表面亚光黑色漆 |  |  |  |
| 14 | 水回路管材 | PPR管、不锈钢或铜管件 |  |  |  |
| 15 | 电磁阀 | 2L050-15 |  |  |  |
| 16 | 水调压阀 | R43-406 |  |  |  |
| 17 | 水压表 | 0~1.6MPa |  |  |  |
| 18 | 等温端子 | 小号,SMPW-T-M 与MPJ-T-F |  |  |  |
| 19 | 热电偶线 | 2*0.3 |  |  |  |
| 20 | 电磁流量计 | 0.1~20L/min、带累计流量 |  |  |  |
| 21 | 计算机 | 19寸电脑，4G内存 |  |  |  |
| 22 | 串口服务器 | C2000 |  |  |  |
| 23 | 脉冲采集模块 | ADAM4080 |  |  |  |
| 24 | UPS | 1kVA |  |  |  |
| 25 | 调功器 | PAC30D |  |  |  |
| 26 | 工位电源盒/端子盒 | 碳钢喷涂 |  |  |  |
| 27 | 电线电缆、线槽附件 | —— |  |  |  |
| 28 | 电气元器件 | 空开、接触器、继电器、开关电源等 |  |  |  |