高精度直流恒流源采购要求

一、技术性能要求

采购一台高精度直流恒流源用于铝合金导体电力电缆连接金具试验，试验依据如下标准GB/T 9327-2008，设备的技术性能要求如下。

1.1恒流源输出恒定DC电流，输出范围0～500A，（可以接受可控恒流最小值大于0，投标文件应明确说明能够达到精度要求的恒流区间）。

1.2电流波动范围及测量准确度±0.5%。

1.3恒流源空载输出≤36V，最大负载电阻≥0.006Ω，即带载能够输出3V-500A，实际有效功率不小于1.5kW。

1.4面板至少使用4位数字仪表指示电流值，分辨率至少0.1A。

1.5面板带有操作按钮，用于切换面板控制和远程通讯控制。

1.6带有远程通讯控制功能，使用RS232或485接口，并提供通讯数据格式说明。需要可以使用远程通讯设定输出电流值、开启或切断电流输出等功能，通讯为双工通讯，恒流源可以接受命令且能够返回其运行状态。

1.7请告知外形尺寸，机箱可固定安装于其他的集成机箱内。预留固定孔位。

二、投标文件要求

2.1投标文件须清晰全面描述试验系统的功能、性能、特点等；

2.2投标文件须提供系统配置表，如有相关配件请注明。

2.3投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

2.4投标文件须提供试验系统的多角度图片或设计图（最好是实物图片）；

2.5投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

2.6投标方有义务提供关于投标设备的其他信息，便于招标方了解设备；

2.7投标设备为生产商自行生产制造，不接受代理。

三、交货安装和验收方式

3.1供货周期为合同生效后60天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。交货时所提供物品除仪器设备外还应包括：

3.1.1应随机提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图、机械原理图等文件；

3.1.2应提供必要的仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

3.1.3应提供仪器组件安装、维护保养、被测试样品等操作的五金工具（若有）；

3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器。

3.3到货安装交付后，双方对照“技术性能要求”及合同具体条款进行验收；

3.4招标方邀请第三方机构进行电流准确度的计量（本文条款1.1、1.2），检定结论作为验收依据。

四、付款和售后服务

4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

4.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

4.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

4.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

4.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。