梯度PCR仪

1. 工作环境

1.1	工作温度			15-31℃

1.2	工作和存储湿度		10-80%

1.3	工作电源			100–240 VAC(±10%), 50–60HZ.

2. 用途

用于体外核酸片段扩增，具有动态温度梯度功能

3 性能与技术要求

3.1 主要性能（*为必须满足的指标）

*3.1.1 可以升级为六通道荧光定量PCR仪

*3.1.2 8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态

3.1.3 具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同

3.1.4 半导体加热制冷方式

*3.1.5 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、96x0.2ml/48x0.5ml 梯度深槽模块、48/48x0.2 ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等

*3.1.6当安装梯度双槽模块时，可同时独立运行两个不同的程序，供两人同时使用梯度程序

3.1.7带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序

3.2. 主要技术要求（*为必须满足的指标，#为重要指标）

3.2.1 显示：8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程

*3.2.2内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存

*3.2.3最大升降温速率：快速模块5℃/秒，梯度双槽模块4℃/秒

3.2.4温度范围：0 -100℃

3.2.5温控准确度：±0.2℃

3.2.6温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到）

3.2.7具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同

3.2.8接口：USB接口，可外接鼠标控制