氢气发生器招标技术要求

一、设备的主要用途、功能及特点

氢气发生器主要为气相色谱仪提供所需的载气、燃烧气。

二、技术参数及指标（加*项必须满足，否则视为废标）

1、输出压力：1～4 bar，可调。

2、氢气流速：不低于200 mL/min。

3、氢气纯度：不低于99.999%。

4、运行中无需加热，避免因加热造成设备的损坏和可能带来的危险。

*5、采用镍铜电极，进水采用电导率小于5μS/cm2的去离子水即可，无其它特殊纯度要求，使用过程中无需添加去离子剂包。

*6.、内置有微处理系统，通过液晶显示屏，操作人员可随时监测整机运行状态，不管是气体泄漏、误操作、低水位或过压情况以及需要维护时，系统都会自动报警。

7.、具有断电保护和自动重启功能。

8、电解类型：KOH做电解质，电解质无需添加或更换。

*9、采用外挂一体式水箱，可随时添加进水而无须中断停机，保证不间断使用，内置缓冲阱稳定压力和流速。

10、配有外挂式不锈钢材质干燥器，便于维护，避免产生二次污染。

11、台式设计，节省空间。

三、配置

1、氢气发生器，1台；

2、一体式外挂水箱，1个；

3、一体式外挂不锈钢干燥器，1个；

4、安装包，1套。

四、售后服务要求

1、在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

2、合同签订后90天之内供货。安装：仪器到达后，在五个工作日内，由合格工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备，并在安装后，根据原厂主机及附件样本各项技术指标作验收试验。

3、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4、仪器在安装、调试通过后24个月的免费保修期。