电吹风性能测试系统技术要求

一、设备功能

进行皮肤毛发护理器（电吹风机）输入功率、出风温度、卷发器具的卷筒温度、干燥速率等测试项目。

二、执行标准及测试系统明细

GB/T23106-2008标准第6.5.2条、6.5.3条和图2、图3以及6.7条和图6要求。

测试系统明细：1、测试角及附件1套

2、T型热电偶20个

3、横河功率计1台

4、温度采集器1台

5、变频电源1台

6、电脑及软件1套

7、电气控制箱1个

8、试验布20块

三、测试角及附件

L800×D800×H800mm（两侧板、一顶板、一底板）；

底座高度：200mm；

每个测试角预留20个热电偶用于测量相关部件的试验温度；

木 板：厚度为20mm 厚的胶合板，内侧颜色：哑光黑色；

电吹风机的安装支架以及测试用工装应符合GB/T23106-2008标准要求。

四、控制仪表及测量参数

1、温度测量

热电偶：T型，直径0.25mm，满足GB/T23106-2008标准第5.5条要求。

测量精度：0℃～100℃，±0.5℃；100℃～300℃，±1℃；

等温端子：专用插座。

2、电参数测量

横河功率计：0.5级或更高，1台/工位

测量参数：功率、电流、电压、电能、功率因数、频率等；

电流范围：0~20A  电压范围：10~300V  功率范围：0~3000W；量程自动切换；

3、数据采集器

温度采集器：20路测温，与热电偶整体校准，测量精度0℃～100℃，±0.5℃；100℃～300℃，±1℃；

4、测试电源

变频电源：输出120～240VAC，50/60Hz，5kVA，1台；

五、测试软件

1、测试系统试验程序控制及数据采集功能；

2、能方便地输入各工位测试产品的型号、规格等参数等；

3、试验过程中，可采集电压、电流、功率、电能等相关电气数据；

4、能在不影响检测采样的情况下查看所采集的数据；

5、可显示两工位的测试情况，此两种情况能方便地进行转换；

6、能进行稳定条件的判定，并作出提示，测试完成后可自动切断电源，停止试验；

7、测试完成后可根据指定格式生成报表；

8、历史数据查询，可按照日期、厂家、型号规格等进行统计输出；

9、测试软件应在WINDOWS环境下，具有较好的人机界面，操作灵活方便。

10、测试软件最终生成可执行程序，双击后可自动安装并可运行于windows XP操作系统。成套测试软件中需包含一套脱离数据采集硬件环境的单机版应用程序，只要有数据库就可生成曲线与输出各类报告，测试软件应运行可靠并能长期运行。

注：若为断续工作状态，同断电时间可通过PLC进行控制，并可设定试验周期数，在整个试验过程中，均可连续采集电气参数、温度数据等。

六、电气控制箱部分

控制柜：

采用厚度为标准钢板制成，表面喷塑处理，并配有通风风扇，控制柜表面及柜内布局应合理、可靠且便于日常维护。

电器元件：

控制柜内所有软连接线缆捆绑后放置与线槽内，电源线及信号线与接线端子连接前线头处使用相应规格线鼻压制后接入。

数据信号线不可与电源线走同一线槽，测试间外部线槽均采用金属线槽。

控制柜中用于接入、引出、跨接的控制电源线采用优质标准多股铜芯导线。

安全要求：

1）设备有温度、电压、电流等异常的保护装置。

2）有机材料选用阻燃型。

3）电器安全设计符合相关国标要求。

试验室工位电源应防止瞬间大电流对电器设备的冲击。

七、试验布

在GB/T23106-2008标准附录A指定的供应商中采购，试验布应符合ISO2267的对照布，每次干燥速率试验需使用一块新的试验布，应配置20批次电吹风试验所需要的试验布。并提供长期供货方式。

八、其它

试验需使用的天平不在本次采购范围。