电热鼓风干燥箱技术要求：

一、主要用途：采用强制对流方式的通用干燥箱，采用强制对流方式可取得较高的干燥效率，升温速度快。

二、产品来源：进口

三、技术参数

1.内腔容积≥110L（一台）

1.1温度范围：环境温度+5℃至300℃；

1.2温度偏差@70°C：± 0.8℃；

1.3温度偏差@150°C：±1.8℃；

1.4温度偏差@300°C：±3.9℃；

1.5温度波动范围：±0.3℃；

1.6强制对流的电子控制内腔预热；

1.7采用电子定时器，定时范围0至99小时59分，可以连续运行；

1.8数字式LED显示温度设定，精度为1℃；

1.9通过背后带有通风瓣的排气管（直径50毫米）和前面的通风滑板，调节通风量；

1.10独立的可调温度安全装置，2级（DIN 12880），带有可视温度报警器；

2.内腔容积≥250L（两台）

2.1温度范围：环境温度+5℃至300℃；

2.2温度偏差@70°C：± 0.8℃；

2.3温度偏差@150°C：±2.0℃；

2.4温度偏差@300°C：±4.3℃；

2.5温度波动范围：±0.3℃；

2.6强制对流的电子控制内腔预热；

2.7采用电子定时器，定时范围0至99小时59分，可以连续运行；

2.8数字式LED显示温度设定，精度为1℃；

2.9通过背后带有通风瓣的排气管（直径50毫米）和前面的通风滑板，调节通风量；

2.10独立的可调温度安全装置，2级（DIN 12880），带有可视温度报警器；

3.内腔容积≥250L（一台）

3.1温度范围：环境温度+5℃至300℃；

3.2温度偏差@70°C：± 0.8℃；

3.3温度偏差@150°C：±2.0℃；

3.4温度偏差@300°C：±4.3℃；

3.5温度波动范围：±0.3℃；

3.6强制对流的电子控制内腔预热；

3.7采用电子定时器，定时范围0至99小时59分，可以连续运行；

3.8数字式LED显示温度设定，精度为1℃；

3.9升温速率可调、风扇转速可调（0-100%）

3.10通过背后带有通风瓣的排气管（直径50毫米）和前面的通风滑板，调节通风量；

3.11独立的可调温度安全装置，2级（DIN 12880），带有可视温度报警器；

四、配置：主机共4台，每台配镀铬支架2支

五、质保：质保一年以上

六、交货期：合同签订后两个月内