电线电缆耐电痕试验系统

一、采购要求

1.1采购一套耐电痕试验系统用于电线电缆绝缘料材料性能检测。在规定试验条件下，固体绝缘材料在电场和电解液的联合作用下，表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹，形成漏电痕迹的过程叫电痕化。投标试验系统须满足以下标准对试验设备的要求：

GB∕T 3048.7-2007 电线电缆电性能试验方法 第7部分 耐电痕试验

GB∕T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

1.2技术要求

1.2.1系统电容量≥5kVA；系统输入电压单相380V，控制回路使用隔离变压器，转换成220V进行供电；

1.2.2试验系统配电柜内的电气元件应具有清晰标识，电路有清晰编号和安全标识；

1.2.3使用25mm²以上纯铜软线或铜带作为系统接地连线。

1.2.4试验箱、液池及样品架（接触试验液体的所有装置）须使用防腐材料（如316不锈钢）制造，箱体上有观察窗、箱门联锁、安全警报器等。

1.2.5试验箱液池内配置防腐泵及管道，液体应经过滤装置后向喷头供给，放置喷头堵塞；

1.2.6投标文件须清晰全面描述试验系统的功能、性能、特点等；

1.2.7投标文件须提供系统配置表，并描述配置如变压器、调压器等的特征和精度；主要部件（电器元件）材质/品牌/型号等；

1.2.8投标文件须提供系统主回路电气原理图，控制系统提供接线图；

1.2.9投标文件须说明电压测量设备种类（电压互感器、分压器或其他测量高压仪器）；

1.2.10说明试验箱内喷雾装置应说明喷头数量、位置调节范围和方式等；

1.2.11投标方有义务提供关于试验系统的其他信息，便于招标方了解系统；

1.2.12投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

1.2.13投标文件须提供试验系统的多角度图片（最好是实物图片）；

1.2.14投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

1.2.15仪器应随机提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图、机械原理图等文件；

1.2.16提供仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

1.2.17提供仪器组件安装、维护保养、被测试样品等操作的五金工具；1.2.18投标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

1.3交货安装和验收方式

1.3.1供货周期为合同生效后30天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

1.3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器，能够检测出1.1条所列标准要求的试验数据。

1.3.3对照1.1所列标准对仪器的要求验收符合性；

1.3.4对照投标文件和合同及附件验收仪器实物符合性；

1.3.5由招标方组织并实施（承担相关费用）第三方机构对仪器设备检定校准，报告中的数据作为验收依据。仪器设备问题产生的第二次检定校准费用由中标方承担。

1.4付款和售后服务

1.4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

1.4.2中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

1.4.3仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

1.4.4仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

1.4.7仪器出现异常情况，供应商得到通知后24小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2016年9月29日