电饭锅能效自动测试系统技术要求

一、适用范围

用于常压环境下工作，以电热元件或电磁感应方式加热，额定功率不大于2000W的电饭锅的能效等级、待机功率、保温能耗测试。按照GB12021.6-2017标准规定的能效实验方法与检验规则进行电饭锅的能效等级、待机功率、保温能耗测试。

二、应满足以下国家标准最新版本的要求

测试系统至少应能满足以下国家标准最新版本规定的测试条件：

GB12021.6-2017《自动电饭锅能效限定值及能效等级》。

三、对测试系统的技术要求

（一）、系统组成

在我院原有电磁灶能效测试系统硬件基础上新增：

| 1 | 电饭锅能效测试系统（新增） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物/名称 | 单位 | 数量 |
| 1.1 | 10通道输入数据采集器 | 套 | 1 |
| 1.2 | 热电偶插座组件（12通道） | 套 | 1 |
| 1.3 | 热电偶连接器 | 个 | 10 |
| 1.4 | 串口联网服务器 | 台 | 1 |
| 1.5 | 交换机 | 台 | 1 |
| 1.6 | 串口转换器（RS-485转RS-232） | 个 | 1 |
| 1.7 | 软件测试系统 | 套 | 1 |

（二）应满足的技术参数

1，10通道数据采集器  1套

1.1、应用：

用于电饭锅能效温度检测和测试。

1.2、基本性能要求：

1.2.1测量温度用的仪器分辨率为0.1℃。

1.2.2温度测量仪的准确度应不低于±0.5%；

1.2.3IH饭煲测试时能够不受影响，温度不出现异常波动。

1.3、部件技术要求：

1.3.1硬件（数据采集器）：

1.3.1.1额定电源电压：100-240VAC；

1.3.1.2 电源频率：50Hz±2%，60Hz±2%；

1.3.1.3电磁兼容性能满足 IEC61326-1限值要求；

1.3.1.4使用环境范围：-20℃~60℃；

10个输入通道

1.3.1.5输入通道技术要求：

---每通道最高采集周期：1S；

---输入类型：T型热电偶

---测量精度：±读数的0.10%±0.3℃

---积分时间：16.7ms/20ms/36.7ms/100ms

---噪声抑制比：≥120dB（积分时间≥16.7ms）

1.3.2电饭锅能效测试系统软件功能（热效率）：

1.3.2.1 水温调节功能

设备根据系统参数设定的恒温箱水温值，控制压缩机和电加热运作自动调节温度，将水温控制在设定温度±0.5℃以内。

1.3.2.2注水控制功能

设备根据输入的配锅容积，自动向锅内注入容积*80%的水。并将注水量传送给电脑，以备计算测试结果时使用。（注水偏差为：±5g）

1.3.2.3自动补水功能

当恒温箱内的水量不满足实验设定出水量时或恒温箱内水温不满足设定温度时，设备自动补水，并且调节水温。

1.3.2.4温度测试和计时功能

将热电偶放入配锅内后，当热电偶温度变化在0.1℃内，并且持续10秒后，设备给电饭锅通电，此时可以进行热效率测试。

1.3.2..5自动断电功能

当水温加热到90℃时，设备自动关闭电饭锅电源。

1.3.2.6智能的计算功能

当实验结束后，软件根据输入的样品信息自动匹配计算公式计算出热效率。

1.3.2.7最大功率显示功能

实验结束后，报表内显示当前出现过的最大功率值。

1.3.2.8实验数据存储功能

当实验结束后，可以将实验结果及测试过程中的数据保存。

1.3.2.9实验数据查询、导出功能

储存的实验数据和测试结果可以通过软件查询。

1.3.2.10报告生成功能

实验测试结果可以自动填写到实验报告内。

1.3.3电饭锅能效测试系统软件功能（保温能耗）

1.3.3.1 水温调节功能

设备根据系统参数设定的恒温箱水温值，控制压缩机和电加热运作自动调节温度，将水温控制在设定温度±0.5℃以内。

1.3.3.2注水量控制功能

设备根据输入的配锅容积，自动向锅内注入容积*80%的水。并将注水量传送给电脑，以备计算测试结果时使用。（注水偏差为：±5g）

1.3.3.3自动补水功能

当恒温箱内的水量不满足实验设定出水量时或恒温箱内水温不满足设定温度时，设备自动补水，并且调节水温。

1.3.3.4热效率测试转到保温能耗

在热效率测试结束后，软件能够直接转到保温能耗测试。保温能耗测试也可以单独进行。

1.3.3.5计时、记温功能

当实验开始后，软件可以根据设定的测试时间（4小时、4.5小时和5小时），精确的测量电饭锅内水的温度。

1.3.3.6计算工能

当到达实验测试结束时间（5小时），软件切断被测机电源。记录此时功率计传送的耗电量值。并且计算出保温能耗。

1.3.3.7实验数据存储功能

当实验结束后，可以将实验结果及测试过程中的数据保存。

1.3.3.8实验数据查询、导出功能

储存的实验数据和测试结果可以通过软件查询。

1.3.3.9报告生成功能

实验测试结果可以自动填写到实验报告内。

1.3.4电饭锅能效测试系统软件功能（待机功率）

1.3.4.1计时功能

当实验开始后，软件可以根据设定的测试时间（4小时），精确的控制电饭锅的通电时间。

1.3.4.2计算工能

当实验结束时，软件可以记录功率计传送过来的耗电量值，并且计算出待机功率。

1.3.3.3实验数据存储功能

当实验结束后，可以将实验结果及测试的参数曲线保存。

1.3.3.4实验数据查询、导出功能

储存的实验数据和测试结果可以通过软件查询。

1.3.3.5报告生成功能

实验测试结果可以自动填写到实验报告内。

四、其它

1、必须提供实验系统的完整技术解决方案、测试软件功能、安全保护措施等。

2、所提供设备必须具有已交付使用的1家国家级同类实验室或3家省级以上（含省级）同类实验室同类项目的建设业绩，业绩需要是3年内交付使用的。（需提供相关证明材料）

3、供方免费提供测试系统的操作培训，至少免费培训两名工程师能独立正确地操作测试系统。

4、在系统使用期限内软件免费升级。

5、质保时间为验收完成后1年，售后服务响应时间应在48小时之内。

6、交货期：合同生效之日起，3个月内完成交付。

7、超出质保期后，维护、维修需要更换的易损零部件价格需在投标文件中予以说明。

- 进口设备需提供原厂针对项目的授权文件；