附件:离心机采购要求

一、技术要求

最高转速不小于16500r/min

最大离心力不小于18780g

设备和转子离心力加速度可控制在（6000±600）m/s2

可实时显示离心力值

最大容量不小于6×50mL

采用无刷变频电机，运行宁静，清洁。

采用彩大屏幕液晶显示，控制智能化、操作简单方便，可同时显示设定参数和运行参数。

机身材质采用全钢结构，不锈钢离心腔。

采用静音机电一体化电机门锁。

设有10档加速/减速速率控制，可自然降速，可达到分离的最佳效果。

可根据用户要求，订做各种专用转子及适配器。

可存储不少于20个用户使用程序。

设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合减震装置，减少振动，使电机运行更加平稳。

配置

主机1台

6×50mL角转子1套

二、服务及其他

1 保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起三年。

2 售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3 技术培训：培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4 供货商在江苏省内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5 供货周期3个月内。

6 近5年内至少有3家以上该类产品的销售业绩（且使用良好，需提供具体客户合同和联系信息。