维卡软化点温度测定仪

一、采购要求

1.1采购一台维卡软化点温度测定仪用于电线电缆绝缘料材料性能检测，投标设备须满足以下标准对试验设备的要求：

GB/T 15065-2009 电线电缆用黑色聚乙烯塑料

GB/T 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

YD∕T 1020.1-2004 电缆光缆用防蚁护套材料特性 第一部分 聚酰胺

YD∕T 1020.2-2004 电缆光缆用防蚁护套材料特性第二部分 聚烯烃共聚物

ISO 306-2013 塑料--热塑性材料--维卡软化温度(VST)的测定

ASTM D1525-2007 塑料维卡(Vicat)软化温度的测试方法

1.2技术要求

1.2.1仪器可同时对6只样品测试，并独立记录和显示试验结果；

1.2.2仪器控制单元在达到样品上产生规定压痕时，切断加热器电源并发出声光报警；

1.2.3仪器应具有清晰如功能标识、砝码标识、安全标识、电气线路标识等；

1.2.4投标文件须说明仪器主要功能、特点、精度、主要部件材质/品牌/型号等；

1.2.5投标文件须说明负载杆、金属架、试样架、压针制造材质、其材质的标准热膨胀系数、部件表面光洁度；

1.2.6投标文件须说明负载杆与刚性金属架设计原理和摩擦副种类；

1.2.7投标文件须说明测量压针移动距离测量器具（千分表或其他）品牌、型号、精度，（采用机械式千分表（带有指针弹簧）时，千分表弹簧所施加的向上力如何在载荷中减去）；

1.2.8投标文件须说明加热设备温控范围、功率、功能、安全保护、温控精度、温场偏差、操作方式等；

1.2.9投标文件须说明加热浴/烘箱应使用防腐、耐热材料制造，须说明制造材料和壁厚；

1.2.10投标文件须说明传感器种类、精度、固定方式、是否可向样品方向调节间距；

1.2.11投标方有义务提供关于仪器的其他信息，便于招标方了解投标仪器；

1.2.12投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

1.2.13投标文件须提供试验系统的多角度图片（最好是实物图片）；

1.2.14投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

1.2.15供货仪器提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图、机械原理图等文件；

1.2.16供货仪器提供仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

1.2.17供货仪器提供压针一套（6支）、备用压针一套（6支）；

1.2.18投标仪器应随机提供空白试验试样3只以上：GB/T 1633-2000“用低膨胀系数的刚性材料（如瓦镍铁合金或硅硼玻璃）制备的试样，对仪器温度范围做空白试验进行校正，并对温度确定一个校正项。如果校正项为0.02mm以上，记录其数学符号，并通过代数方法将其加到针入度，将此校准项应用于每项试验”。

1.2.19供货仪器提供模塑材料的制样工具如冲刀、裁刀等的种类和数量；

1.2.20供货仪器提供砝码、压针包装箱（防潮、防震、防尘）便于仪器存放和搬运。

1.2.21供货仪器提供仪器组件安装、维护保养、被测试样品等操作的五金工具；

1.2.22投标方没有对投标仪器性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

1.3交货安装和验收方式

1.3.1供货周期为合同生效后30天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

1.3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器，能够检测出1.1条所列标准要求的试验数据。

1.3.3对照1.1所列标准对仪器的要求验收符合性；

1.3.4对照投标文件和合同及附件验收仪器实物符合性；

1.3.5对照1.1所列标准，对压针结构尺寸、载荷、温控（含温场均匀性、温差、温度波动度）等精度，由招标方组织并实施（承担相关费用）第三方机构对仪器设备检定校准，报告中的数据作为验收依据。仪器设备问题产生的第二次检定校准费用由中标方承担。

1.4付款和售后服务

1.4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清全款；

1.4.2中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

1.4.3仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

1.4.4仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

1.4.7仪器出现异常情况，供应商得到通知后24小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2016年9月29日