自然换气300℃高温老化烘箱采购要求：

一、技术性能要求：

采购两台自然换气300℃高温老化烘箱用于电缆和光缆绝缘和护套材料的通用老化试验，试验要求见GB/T 12706.1-2008、GB/T 12706.2-2008、GB/T 12706.3-2008之19.非电气型式试验、GB/T5013-2008、GB/T5023-2008、JB/T78734-2016、JB/T78735-2016之老化前后的机械性能、GB/T2951.12-2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法》第8章条款，设备的技术性能要求如下。

1.1所投标老化烘箱有效空间尺寸：大约500（宽）×500（深）×500（高）mm。

1.2.1温度控制范围：+50℃～+300℃。

1.2.2温度波动度：±0.5℃。

1.2.3温度均匀度：±2℃。

1.2.4温度偏差：±1.0℃。

1.3老化箱带有超温保护、漏电保护。

1.4计时时间1min-9999min。

1.5自然换气次数：8～20 次/小时。

1.6投标产品使用220V 50Hz电源，并标明额定功率，具有接地极用于接地。

二、投标文件要求

2.1投标文件须清晰全面描述试验系统的功能、性能、特点等；

2.2投标文件须提供系统配置表，如有相关配件请注明。

2.3投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

2.4投标文件须提供试验系统的多角度图片（最好是实物图片）；

2.5投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

2.6投标方有义务提供关于投标设备的其他信息，便于招标方了解设备；

三、交货安装和验收方式

3.1供货周期为合同生效后30天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省徐州市新城区商聚路12号）。交货时所提供物品除仪器设备外还应包括：

3.1.1应随机提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图、机械原理图等文件；

3.1.2应提供必要的仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

3.1.3应提供仪器组件安装、维护保养、被测试样品等操作的五金工具（若有）；

3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器。

3.3到货安装交付后，双方对照“技术性能要求”及合同具体条款进行验收；

3.4招标方邀请第三方机构进行温度均匀性、稳定性、准确性检定（本文条款1.2），检定结论作为验收依据。

四、付款和售后服务

4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

4.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

4.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

4.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

4.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。