循环弯曲试验机采购要求

一、技术性能要求

采购循环弯曲试验机用于电线电缆绝缘弯曲或摇摆性能试验，试验要求参见GB/T 25087-2010、GB 5023.2和CQC 1103-2015，设备的技术性能要求如下。

1.1该设备可用线缆外径尺寸在Φ2～50mm的电缆弯曲试验或摇摆试验。

1.2该设备需配备试验弯曲半径：R80mm、R120mm、R200mm三个规格。

1.3该设备需配备成品充电枪夹具。

1.4该设备弯曲角度：可在±30°～±90°任意设定。

1.5该设备弯曲频率：可在10～60次/min任意设定。

1.6该设备提供三套砝码，每套砝码规格：10N、20N、50N、75N、100N。

1.7该设备提供多工位运行模式，每个工位不相互干扰。

1.8该设备配备报经检测功能，能够进行断线检测和报警提示，断线检测电流0.1A。

1.9使用触摸屏进行设备操作及显示，能够保存相关试验数据。

1.10该设备设计不能有明显的安全隐患。

1.11请明确告知设备外形尺寸。

1.12请明确告知设备用电功率，设备带有明显的接地极。

二、投标文件要求

2.1投标文件须清晰全面描述试验系统的功能、性能、特点等；

2.2投标文件须提供系统配置表，如有相关配件请注明。

2.3投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

2.4投标文件须提供试验设备的多角度图片（最好是实物图片）；

2.5投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

2.6投标方有义务提供关于投标设备的其他信息，便于招标方了解设备；

三、交货安装和验收方式

3.1供货周期为合同生效后30天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。交货时所提供物品除仪器设备外还应包括：

3.1.1应随机提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图、机械原理图等文件；

3.1.2应提供必要的仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

3.1.3应提供仪器组件安装、维护保养、被测试样品等操作的五金工具（若有）；

3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器。

3.3到货安装交付后，双方对照“技术性能要求”及合同具体条款进行验收；

四、付款和售后服务

4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

4.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

4.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

4.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

4.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2017年11月15日