投影手动切片机采购要求

一、技术性能要求

采购一台投影手动切片机用于电线电缆绝缘厚度的检查试验，试验要求参见GB/T2951.11-2008，设备的技术性能要求如下。

1.1 能够稳定切片厚度0.3mm～3mm，切片厚度可调。

1.2能够稳定解决带外屏试样切片下缘外屏丢失的问题。

1.3最小总进给量50mm，切刀开度150mm，有效切割范围120mm，满足110kV及其以下电压等级电缆切片的需求。

1.4能够控制每次切片进给量，反复切片。

1.5设计不能有明显的安全隐患，且不能有明显的损伤刀刃的隐患。

1.6切刀可更换。

1.7附件一提供一项设计思路，仅做参考，以上述1.1～1.6的技术要求为准。

二、投标文件要求

2.1投标文件须清晰全面描述试验系统的功能、性能、特点等；

2.2投标文件须提供系统配置表，如有相关配件请注明。

2.3投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

2.4投标文件须提供试验系统的多角度图片（不得将附件一中的图片使用在投标文件中，最好是实物图片）；

2.5投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

2.6投标方有义务提供关于投标设备的其他信息，便于招标方了解设备；

三、交货安装和验收方式

3.1供货周期为合同生效后30天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。交货时所提供物品除仪器设备外还应包括：

3.1.1应随机提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图、机械原理图等文件；

3.1.2应提供仪器组件安装、维护保养、被测试样品等操作的五金工具（若有）；

3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器。

3.3到货安装交付后，双方对照“技术性能要求”及合同具体条款进行验收；

四、付款和售后服务

4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

4.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

4.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

4.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

4.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2017年11月15日