电源质量监控设备采购要求

一、技术性能要求

采购一台电源质量监控设备用于高压大厅隔离变压器次级的电源质量连续监控，设备的技术性能要求如下。

1.1能够进行电源质量监测分析：谐波和间谐波（0.1～50次）、频率、三相不平衡度（负序、正序、零序）、电压偏差、电压闪变和变动。

1.2监控数据能够以波形方式显示，清晰显示被监控数据的历史情况。

1.2能够暂态电源质量监测分析：电压骤升、电压骤降、电压短时中断、电流突变等。

1.3设备需要具有至少独立的2通道。通道1用于监测dyn11-630kVA，380-380隔离变压器次级；通道2用于监测dyn11-270kVA，380-380隔离变压器次级。请根据上述信息选配外部的电压互感器及电流互感器。

1.4投标设备只有一通道的，可以使用2台设备进行投标。

1.5依据上述1.4，设备采用需要使用互感器隔离采样。

1.6记录数据以1min为周期，至少可以记录时长为1年，数据可以使用USB设备作为介质拷贝，并需要是可以打开的常规格式文件。

二、投标文件要求

2.1投标文件须清晰全面描述试验系统的功能、性能、特点等；

2.2投标文件须提供系统配置表，如有相关配件请注明。

2.3投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

2.4投标文件须提供试验系统的多角度图片（最好是实物图片）；

2.5投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

2.6投标方有义务提供关于投标设备的其他信息，便于招标方了解设备；

三、交货安装和验收方式

3.1供货周期为合同生效后30天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。交货时所提供物品除仪器设备外还应包括：

3.1.1应随机提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图、机械原理图等文件；

3.1.2应提供必要的仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

3.1.3应提供仪器组件安装、维护保养、被测试样品等操作的五金工具（若有）；

3.2仪器到货后中标方负责免费安装，或提供详细的安装指导手册，优先考虑承诺提供现场安装者。

3.3到货安装交付后，双方对照“技术性能要求”及合同具体条款进行验收；

四、付款和售后服务

4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

4.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

4.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

4.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

4.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2017年11月15日