高低温交变湿热试验箱采购要求

一、技术性能要求

采购一台高低温交变湿热试验箱用于电线电缆试样的温度和湿度交变试验，试验要求参见GB/T25085-2010章节11.6，设备的技术性能要求如下。

1.1所投标高低温交变湿热试验箱有效试验区间容积不小于100L；

1.2温度可控范围-45℃～270℃。

1.3温度偏差≤±2℃（计量参数），温度波动≤±1℃，温度空间均匀度≤±2℃；

1.4湿度可控范围80～100%RH（计量参数），仅需箱体内温度80～90℃时可控。湿度准确度≤±3%，波动范围≤±3%，均匀度≤±3%。

1.5使用触摸屏控制器，需要可自行设定循环要求后，按要求自动循环运行，可循环运行的总次数不少于40次，循环逻辑参见附件。

1.6设定循环要求的方式推荐如下的表格方式，或优于此方案。依据此方案设定一个标准的高低温交变试验循环的界面如下：

| 总循环次数 |  | 40 * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次循环阶段 | 温度设定 | 湿度设定 | 保持时间 |
| 第一阶段 | -40℃ * | / * | 30min * |
| 第二阶段 | 85℃ * | 90% * | 270min * |
| 第三阶段 | 125℃ * | / * | 120min * |
| 第四阶段 | -40℃ * | / * | 60min * |
| 添加阶段 | * | * | * |

注：*项需要能够设定。

1.7请明确最大升温、降温速率。

1.8箱体内壁使用304不锈钢，进出水管道（如有）需要使用防锈材料，已避免锈蚀后造成进出水堵塞。

1.9投标产品使用220V 50Hz电源，并标明额定功率，设备需要具有接地极用于接地。

1.10设备外壳使用不薄于1mm的板材制作，若使用易锈蚀材料需制作表面喷塑工艺。

1.11设备底部安装4只万向轮，用于设备移动，万向轮可锁死。

二、投标文件要求

2.1投标文件须清晰全面描述试验系统的功能、性能、特点等；

2.2投标文件须提供系统配置表，如有相关配件请注明。

2.3投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

2.4投标文件须提供试验系统的多角度图片（最好是实物图片）；

2.5投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

2.6投标方有义务提供关于投标设备的其他信息，便于招标方了解设备；

2.7投标设备为生产商自行生产制造，不接受代理。

三、交货安装和验收方式

3.1供货周期为合同生效后60天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。交货时所提供物品除仪器设备外还应包括：

3.1.1应随机提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图、机械原理图等文件；

3.1.2应提供必要的仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

3.1.3应提供仪器组件安装、维护保养、被测试样品等操作的五金工具（若有）；

3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器。

3.3到货安装交付后，双方对照“技术性能要求”及合同具体条款进行验收；

3.4招标方邀请第三方机构进行温湿度均匀性、稳定性、准确性检定（本文条款1.3、1.4），检定结论作为验收依据。

四、付款和售后服务

4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

4.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

4.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

4.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

4.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2017年9月1日

附件：