鼓风干燥箱采购要求

技术性能要求

1、大屏幕液晶显示屏， 多组数据一屏显示， 菜单式操作界面， 简单易懂，便于观察和操作。

2、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

3、箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。

4、当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

5、微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验。

6、可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间1~99小时59分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。

7、多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。

8、温度偏高或偏低及超温报警。

9、控温范围：RT+10～200℃

10、温度分辨率：0.1℃

11、恒温波动度：±1℃

12、温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃）

13、搁板：3块

14、工作室尺寸（mm）W×D×H：大约600×450×900

15、定时范围：1～9999min

16、仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算。